Bydgoszcz, dnia 22.08.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na :

Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Postępowanie  nr AZZP-BB.24-146/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę. o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 3, czyli liofilizatora  do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji spośród pozostałych pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 3, czyli liofilizatora do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 5, czyli zamrażarki szufladowej do głębokiego mrożenia -86 st.C  do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji spośród pozostałych pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 5, czyli zamrażarki szufladowej do głębokiego mrożenia do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 7, czyli sterylizatorów sterowanych mikroprocesorowo do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji spośród pozostałych pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 7, czyli sterylizatorów sterowanych mikroprocesorowo do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 8, czyli termostatów/inkubatorów do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji spośród pozostałych pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji nr 8, czyli termostatów/inkubatorów do odrębnego pakietu

Pytanie nr 5

Pozycja 3 – Liofilizator z oprzyrządowaniem

Czy Zamawiający dopuści liofilizator programowany z poziomu klawiatury numerycznej, dotykowej – odpornej na zalanie? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści liofilizatora programowanego z poziomu klawiatury numerycznej dotykowej odpornej na zalanie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 3 – Liofilizator z oprzyrządowaniem

Czy Zamawiający dopuści liofilizator o poborze mocy 1,1 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści liofilizatora o poborze mocy 1,1 kW ze względu na ograniczenia instalacji elek

trycznej w poborze mocy w pomieszczeniu gdzie zainstalowany zostanie liofilizator.

Pytanie nr 7

Pozycja 3 – Liofilizator z oprzyrządowaniem

Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w 3 półki o średnicy 240 mm z możliwością regulacji wysokości? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści liofilizatora wyposażonego w półki o średnicy 240 mm z regulacją wysokości. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Pozycja 3 – Liofilizator z oprzyrządowaniem

Czy Zamawiający dopuści liofilizator o głębokości zewnętrznej 575 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza liofilizatora o głębokości zewnętrznej 575 mm i zachowaniu pozostałych wymiarów. Wynika to bezpośrednio z szerokości blatu stołu przyściennego, na którym umiejscowione będzie urządzenie.

Pytanie nr 9

Pozycja 5 – Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 445 l i możliwości przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 445 litrów. Zamawiający wymaga większej pojemności do przechowywania materiału laboratoryjnego.

Pytanie nr 10

Pozycja 5 – Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z  cyfrowym wyświetlaczem graficznym LCD? Jeśli nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę dla Zamawiającego stanowi typ wyświetlacza.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wielofunkcyjnym sterownikiem mikroprocesorowym z cyfrowym wyświetlaczem graficznym LCD ze względu na to, że dodatkowo wymagany jest zapis i podgląd parametrów pracy urządzenia.

Pytanie nr 11

Pozycja 5 – Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości wewnętrznej 608 mm oraz zachowaniu pozostałych minimalnych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o głębokości wewnętrznej 608 mm. ze względu na wynikającą z tego parametru mniejszą pojemność zamrażarki.

Pytanie nr 12

Pozycja 5 – Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 470x608x1500 mm ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 470 x 608x 1500 mm. Zamawiający wymaga możliwie szerokiej i głębokiej komory wewnętrznej.

Pytanie nr 13

Pozycja 7 – Sterylizator sterowany mikroprocesorowo

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z panelem sterowania umieszczonym w bezpiecznym miejscu – obok drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora z panelem sterowania umieszczonym w bezpiecznym miejscu obok drzwi. Wynika to z planowanego sposobu montażu w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Pytanie nr 14

Pozycja 8 – Termostaty/inkubatory

Czy Zamawiający dopuści inkubator o zakresie temperatury pracy od +5°C powyżej temp. otoczenia do +50°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o zakresie temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C. Metodyka prowadzonych badań wymaga w niektórych przypadkach inkubacji w temperaturze wyższej niż +50°C

Pytanie nr 15

Pozycja 8 – Termostaty/inkubatory

Czy Zamawiający dopuści inkubator  z panelem sterowania umieszczonym w bezpiecznym miejscu – obok drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z panelem sterowania umieszczonym w bezpiecznym miejscu obok drzwi. Wynika to z planowanego sposobu montażu w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający rozdzieli postępowanie przetargowe na osobne pakiety i tym samym umożliwi składanie ofert częściowych? Taka sytuacja umożliwi złożenie ofert przetargowych przez wiele firm i zwiększy konkurencyjność postępowania, co jest zgodne z ideą przetargu. Specyfikacja do tego postępowania jest złożona z opisów, z których w bardzo prosty sposób można wywnioskować, jaki konkretnie model urządzenia jest charakteryzowany. Sprzęt ten jest na wyłączność u kilku różnych dystrybutorów i w ten sposób startująca w przetargu firma jest zmuszana do współpracy z podwykonawcami, co znacznie podwyższa cenę oferty. Podział postępowania na odrębne części jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje powyższej prośby, to proszę o wyjaśnienia, dlaczego Zamawiający zawarł wszystko w jednym pakiecie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie postępowania przetargowego na osobne pakiety.

Pytanie nr 17

Dotyczy: części 2. Zestaw dwóch autoklawów laboratoryjnych szt. 2

- autoklaw stołowy, pionowy, przenośny, o pojemności nie mniejszej niż 23l – 1 szt., o parametrach:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez uchwytów do przenoszenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza autoklawu bez uchwytów do przenoszenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy: części 2. Zestaw dwóch autoklawów laboratoryjnych szt. 2

- autoklaw stołowy, pionowy, przenośny, o pojemności nie mniejszej niż 23l – 1 szt., o parametrach:

Czy Zamawiający zgodzi się na kosz do autoklawowania o wymiarach 227 mm x 350 mm (średnica x wysokość), którego wymiary są odpowiednio dopasowane do komory autoklawu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza kosza do autoklawowania o wymiarach 227 mm x 350 mm (średnica x wysokość), którego wymiary są odpowiednio dopasowane do komory autoklawu.

Pytanie nr 19

Dotyczy: części 2. Zestaw dwóch autoklawów laboratoryjnych szt. 2

- autoklaw stacjonarny, pionowy do sterylizacji szczelnie zamkniętych cieczy szt. 1

Z przedstawionej specyfikacji można jednoznacznie wywnioskować, że Zamawiający precyzuje urządzenie firmy Systec, które na terenie naszego kraju jest dystrybuowane przez jedną firmę. Taka sytuacja nie idzie w parze z zasadami uczciwej konkurencji i jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Z tego względu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu urządzenia o poniższej specyfikacji:

- Pojemność komory: użytkowa 75 litrów, całkowita 83 litry.

- Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej INOX nie gorszej niż AISI 304, niektóre elementy pokryte dodatkową , termoizolacyjną powłoką.

- System rozgrzewania  podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 45-60°C

- Drzwi sterylizatora otwierane w pozycji horyzontalnej na bok, bez unoszenia do góry, ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów, pokręteł, etc.

- Drzwi sterylizatora otwierane/zamykane w pozycji poziomej (horyzontalnej) na bok, bez pomocy sprężyna gazowych. Otwieranie pokrywy w sposób bezpieczny dla Operatora (brak konieczności nachylania się nad komorą w trakcie otwierania pokrywy), umożliwiający ciągłą obserwację wyświetlacza z panelem sterowania, niezależnie czy pokrywa jest otwarta czy zamknięta.

- Uszczelka pneumatyczna, sterowana za pomocą sprężonego powietrza.

- Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej ø380 x H 290 mm – 2 szt.

Reszta parametrów jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego. Z tego względu, że różnice pomiędzy autoklawami są niewielkie i nie mają wpływu na możliwości użytkowe i funkcjonalne urządzenia, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie powyższej specyfikacji do postępowania przetargowego oraz umożliwienie złożenia oferty. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą prośbę, proszę o wyjaśnienia, jakie parametry mają tak znaczący wpływ na funkcjonalność i działanie autoklawu, aby uniemożliwić innym firmom udział w postępowaniu i od razu decydować się na ofertę tylko jednej firmy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że opis parametrów w/w autoklawu zawarty w SIWZ nie precyzuje wyłącznie autoklawu firmy Systec. Na rynku dostępne są urządzenia innych firm spełniające parametry podane SIWZ. W związku z tym zarzuty pytającego co do ograniczania przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji są nieuzasadnione.

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu urządzenia o podanej przez pytającego specyfikacji.

Pytanie nr 20

Dotyczy: części 5. Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C  szt. 1

Podobnie jak w części drugiej postępowania można wywnioskować, że specyfikacja charakteryzuje konkretny model zamrażarki firmy Thermo. W tym przypadku Zamawiający decyduje się na korzystanie z usług jednej firmy bez porównywania ofert innych firm, które mogą zaoferować bardziej konkurencyjny sprzęt. Ze względu na to, że sprzęt jest dystrybuowany przez inną firmę niż na przykład w przypadku części drugiej (zestaw dwóch autoklawów laboratoryjnych szt. 2) Zamawiający świadomie zawyża cenę oferty, gdyż zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca naliczą marżę na sprzedawany produkt. Z tego powodu zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie tego elementu postępowania do osobnej części oraz zaakceptowanie specyfikacji przedstawionej poniżej,  umożliwiając tym samym udział innych firm w postępowaniu.

- Pojemność robocza komory 604 litry

- Zakres nastawy temperatury min. od -40°C do -85°C

- Zamrażarka posiadająca cztery drzwi wewnętrzne, izolowane termicznie, zapobiegające upływowi zimnego i chroniące przed napływem ciepłego powietrza z zewnątrz, dzielące przestrzeń roboczą na cztery niezależne komory wewnętrzne.

- Funkcje alarmowe i diagnostyczne (alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, awarii zasilania, otwartych drzwi, alarm pamięci, zbyt wysokiego ciśnienia kondensatora, alarm baterii, uszkodzenia sensora temperatury

- Wymiary wewnętrzne urządzenia 128 x 59 x 80 cm (WxGxS), wymiary zewnętrzne 199 x 90 x 106 cm (WxGxS). Standardowy otwór drzwiowy ma szerokość >90 cm, dlatego ustawiając odpowiednio zamrażarkę, można ją bez problemu umieścić w laboratorium.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie w/w urządzenia do osobnego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 21

Dotyczy: części 5. Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C  szt. 1

Czy Zamawiający może objaśnić dlaczego wymagany jest akurat taki czas chłodzenia od temperatury -50 do temperatury -80°C. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na nie podawanie tej wartości i usunie zapis charakteryzujący tą wartość?

Odpowiedź

W zamrażarce przechowywany będzie materiał genetyczny, który uzyskuje najwyższą trwałość w temp. -86 st. C stąd Zamawiający oczekuje jak najkrótszego czasu schładzania komory urządzenia do tej temperatury.

Pytanie nr 22

Dotyczy: części 5. Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia -86 st.C  szt. 1

Czy Zamawiający może sprecyzować z czego ma być złożony układ chłodzenia, który pozwala na bezterminowe utrzymanie temperatury roboczej -30°C? Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na dodatkowy układ dwóch kompresorów umieszczonych z boku urządzenia, pozwalający na podtrzymywanie zaprogramowanej, niskiej temperatury w przypadku awarii jednego z kompresorów.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie dwóch dodatkowych kompresorów z boku urządzenia ze względu na zaplanowane umieszczenie zamrażarki w pomieszczeniu o określonych wymiarach, gdzie instalowane będą także inne urządzenia.

Pytanie nr 23

Dotyczy: części 7. Sterylizator sterowany mikroprocesorowo (naturalny obieg powietrza)  szt. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z zakresem temperatury od +10°C powyżej temperatury otoczenia do 250°C? Urządzenie jest przeznaczone do pracy w bardzo wysokich temperaturach, dlatego minimalny zakres nastawy temperatury nie ma dużego znaczenia. W przypadku gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na taki zakres temperatury, proszę o wyjaśnienia, dlaczego wymagany jest taka niska temperatura minimalna?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie z zakresem temperatury od +10°C powyżej temperatury otoczenia do 250°C. W przypadku dolnego zakresu temperatury podanego w SIWZ Zamawiający ma możliwość w niektórych przypadkach (np. brak miejsca w posiadanych termostatach) wykorzystania sterylizatora do inkubacji w niższych temperaturach niż umożliwiałoby to zaoferowane urządzenie.

Pytanie nr 24

Dotyczy: części 7. Sterylizator sterowany mikroprocesorowo (naturalny obieg powietrza)  szt. 3

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj zamykania drzwi?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju zamykania drzwi.

Pytanie nr 25

Dotyczy: części 7. Sterylizator sterowany mikroprocesorowo (naturalny obieg powietrza)  szt. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na stelaż do ustawiania suszarek odpowiednio dopasowany do oferowanych urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na stelaż do ustawiania suszarek odpowiednio dopasowany do oferowanych urządzeń. Zgoda wynika bezpośrednio z zapisów SIWZ, gdzie jest mowa o stelażu.

Pytanie nr 26

Dotyczy: części 8. Termostaty/inkubatory szt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie z zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +65°C. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: części 8. Termostaty/inkubatory szt. 5

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj zamykania drzwi?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju zamykania drzwi

Pytanie nr 28

Dotyczy: części 8. Termostaty/inkubatory szt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na stelaż do ustawiania cieplarek odpowiednio dopasowany do oferowanych urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający zgadza się na stelaż do ustawiania suszarek odpowiednio dopasowany do oferowanych urządzeń. Zgoda wynika bezpośrednio z zapisów SIWZ, gdzie jest mowa o stelażu.

Pytanie nr 29

Dotyczy: części 11. Wirówka z chłodzeniem szt. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wirówkę zakresem prędkości wirowania od 200 do 18 000 rpm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówkę o obrotach od 200 do 18 000 rpm.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy: części 11. Wirówka z chłodzeniem szt. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wirówkę bez funkcji odliczania czasu do osiągnięcia zaprogramowanych obrotów? Parametry wirowania i przyśpieszenia są widoczne na wyświetlaczu i w każdej chwili można określić czy osiągnęły zaprogramowaną wartość.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na brak odliczania czasu od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów

Pytanie nr 31

Dotyczy: części 11. Wirówka z chłodzeniem szt. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na szerszy zakres temperatur wynoszący od -20 do + 40°C. Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego i pokrywa wymagany w specyfikacji zakres temperatur pracy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szerszego zakresu temperatur wynoszący od -20 do + 40°C.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający ( - )